成都市新津区疾控中心关于仪器采购的

询价函

各报价单位：

我中心拟购下列仪器，现请贵公司报价：

一、拟采购设备一览表（见表1、表2）

表1

| 序号 | 名 称 | 技术要求（适用性及参数） | 用 途 | 单价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0~1L/min采样器（防爆） | 适用于工作场所中职业性危害因素的粉尘、金属以及氟化物等尘态物质的定点采样。 量程范围： (5 ~ 30)L/min 流量误差： ±5%FS 负载能力： ≥10KPa 流量稳定性： ≤3%/FS 调节分辨率： 1 L/min 计时误差： 不超过±0.2% 噪音： ≤70dB 采样时长： (0 ~ 999)min 工作定时： (1 ~ 999) min 待机间隔： (1 ~ 999)min 定时启动： 00：00 ~ 23：59 电池续航： ≥2h 工作温度： （-10 ~ +45）℃ 输入电压： 12VDC 输入电流： 1.5A 相对湿度： ≤85%RH | 用于职业卫生工作场所危害因素检测，强化公共卫生服务能力 |  |  |
| 2 | 1L/min~5L/min采样器（防爆） | 适用于工作场所中职业性危害因素的粉尘、金属以及氟化物等尘态物质的个体采样，也适用于臭氧、TDI等物质的定点采样。防爆等级：Ex Ib II bT6 Gb 量程范围：（1000 ~ 5000） mL/min 示值误差： 不超过±5% 流量重复性： ≤2% 流量稳定性： ≤5%/h； 调节分辨率： 10，50，100 mL/min 计时误差： 不超过±0.2% 噪音： ≤60dB 采样时长： (0 ~ 999)min 工作定时： (1 ~ 999) min 待机间隔： (1 ~ 999)min 定时启动： 00：00 ~ 23：59 工作温度： （-10 ~ +50）℃ 相对湿度： ≤95%RH | 用于职业卫生工作场所危害因素检测，强化公共卫生服务能力 |  |  |
| 3 | 0~1L/min采样器（防爆） | 适用于工作场所中职业危害因素的定点毒物采样，也适用于金属、氟化物等尘态物质的个体采样。 防爆等级：Ex Ib II bT6 Gb 量程范围：（100 ~ 1000） mL/min 示值误差： 不超过±5% 流量重复性： ≤2% 流量稳定性： ≤5%/h； 调节分辨率： 10，50，100 mL/min 计时误差： 不超过±0.2% 噪音： ≤60dB 采样时长： (0 ~ 999)min 工作定时： (1 ~ 999) min 待机间隔： (1 ~ 999)min 定时启动： 00：00 ~ 23：59 工作温度： （-10 ~ +50）℃ 相对湿度： ≤95%RH | 用于职业卫生工作场所危害因素检测，强化公共卫生服务能力 |  |  |
| 4 | 压力计 | 应用于气象、军事、航空、航海、农业、测量、地质、工矿企业和科研等领域。大气压测量范围：800～1060hpa 气压示度盘最小分度值：1hpa 温度测量范围：-10～+42℃ 温度表最小分度值：1℃ 大气压测量误差：经过温度、示度和补充订正后的大气压测量误差不大于2.0hpa | 用于职业卫生工作场所危害因素检测，强化公共卫生服务能力 |  |  |
| 5 | 温湿度计 | 适用于快速精确的室内环境温度及相对湿度测量，同时计算露点温度和湿球温度。探头类型：NTC 量程：-10 ~ +50℃ 0 ~ 100%RH 精度±1 数位：±0.5℃ ±2.5%RH (5 ~ 95%RH) 分辨率：0.1℃ 0.1%RH 操作温度：-10 ~ +50℃ | 用于职业卫生工作场所危害因素检测，强化公共卫生服务能力 |  |  |
| 6 | 流量计 | 适用于工业生产、科学实验、等场合. 量程：（20-2200）ml/min 流量分辨率：0.1mL/min 精度：±（1.5%读数+0.2%满量程） 重复性：0.25% 最大工作压力：0.2MPa 工作温度：（-10℃ - +55℃） 储存温度：（-20℃ - +65℃） 工作湿度：<95%(无结冰、无凝露） 环境参数测量范围：温度（-20℃ - +85℃） 大气压：（60kPa-110kPa） | 用于职业卫生工作场所危害因素检测，强化公共卫生服务能力 |  |  |
| 7 | 热球式风速仪 | 风速量程：0.05-30m/s精度：0.05-5.00m/s：±（4%U±0.1）m/s5.00-30.0m/s：±（4%U±0.2）m/s（其中U为实测风速）分辨率：0.01m/s 相对湿度≤90%RH的清洁空气 | 用于职业卫生工作场所危害因素检测，强化公共卫生服务能力 |  |  |
| 8 | 辐射热计 | 通道数：1通道辐射热、1通道温度，辐射热量程：0～2KW/㎡，精度：±5%，分辨率：1W/m²，温度测量功能：-20~85℃，数据储存功能：4000组，储存时间间隔：1-255分钟任意设置 | 用于职业卫生工作场所危害因素检测，强化公共卫生服务能力 |  |  |
| 9 | 通风干湿球温度计 | 适用于气象台站、工矿企业、实验室及研究单位等测量空气温度及相对湿度之用，是测量温度和湿度的二等测量标准。 工作温度：测量空气湿度时能在-10℃～45℃的环境下正常工作;湿度测量范围：10%RH～100%RH;温度表的刻度范围：-36℃～+46℃ and -26℃～+51℃两种;温度表刻度的最小分度值：0.2℃;通风速度：≥2.5m/s | 用于职业卫生工作场所危害因素检测，强化公共卫生服务能力 |  |  |
| 10 | 黑球、湿球温度计 | 适用于工业生产、科学实验、等场合。空气温度传感器： 测量范围:0-120℃ 精度：0.5℃(0.2℃@10℃-40℃) 黑球温度传感器： 测量范围0~120℃ 精度:0.5℃(0.2℃@10℃~40℃) 相对湿度传感器： 0~100%RH 精度:±3%读数 定时测量功能，连续测量功能 同时具备USB及485通讯接口，外接电源接口，3通道传感器接口 | 用于职业卫生工作场所危害因素检测，强化公共卫生服务能力 |  |  |
| 11 | 个体噪声剂量计（防爆） | 可应用于石油、化工、油库、钢铁、焦化、煤矿等防爆场所。执行标准：IEC 61672:2002，GB/T3785.1-2010（2级） 防爆标志：Ex ib IIB T4 Gb 频率计权：A、C、Z 时间计权：F、S、I 频率范围：20 Hz～12.5kHz 测量上限：>130dB 积分功能：有 主要测量指标：LFp、LSp、LIp、Leq,t、Lpeak、Leq,T、LFmax、LFmin、LSmax、LSmin、LImax、LImin、SEL、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、L5、L10、L50、L90、L95、SD、E. 统计分析：有 积分测量时间：1s到24h任意可设定 存贮功能：2GB Flash RAM，8000组 滤波器中心频率：31.5Hz~8kHz 超限指示：有，限值可设 工作温度：-10℃～50℃ | 用于职业卫生工作场所危害因素检测，强化公共卫生服务能力 |  |  |
| 12 | 倍频程声级计（防爆） | 传声器前置级组合：预极化1/4〞自由场型测试电容传声器AWA14435，含AWA14612前置放大器的标称灵敏度级为-52.0 dB～-52.9 dB； 线性工作范围：>100 dBA。 总范围： 声压级测量范围：40 dBA～140 dBA， 45 dBC～140 dBC，55 dBZ～140 dBZ； 峰值C声级测量范围：70 dBC～143 dBC； 声暴露测量范围：0.01 Pa2h99.99 Pa2h； 噪声剂量测量范围：0%到9999% ； 频率范围：20 Hz～12.5 kHz。 频率计权：并行（同时）A、C、Z。 时间计权：并行（同时）F、S、I、peak。 积分时间：1 s～24 h。 检波特性：真有效值数字检波。 符合标准：GB/T 3785 2级 / IEC 61672 Class 2。 GB/T 15952 / IEC 61250。 测量指标：LXYp、LXeq,T、LXYmax、LXYmin、LN、SEL、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、Lpeak、SD等。 注：X为频率计权A、C、Z；Y为时间计权F、S、I；N为1-99。 | 用于职业卫生工作场所危害因素检测，强化公共卫生服务能力 |  |  |
| 13 | 手传振动测定仪 | 适用于机器、电机、车辆、建筑等振动的测量。特点：同时测量a、v、s三种振动量的有效值、峰值、峰峰值；积分测量，显示等效值；手传振动测量 传感器：加速度传感器，灵敏度：2 pC/m·s-2 测量范围：Wh计权加速度：0.03 m/s2 ~ 1000 m/s2或是90dB~180dB 频率范围：5 Hz～1600 Hz； 频率计权和滤波：Wh计权，BL(带限) 检波器特性：并行有效值、峰值、峰峰值 时间平均方式：并行（同时）时间常数1 s和时间常数8 s及积分平均 主要测量指标：等效连续值；加速度、速度、位移的有效值、峰值、峰峰值；测量经历时间(Tm)；以及Wh计权加速度的有效值、峰值、峰峰值；A(8)或A（4）。 积分测量时间：1秒到24小时可分档设定或任意设定 Ａ/Ｄ位数：24位 线性范围：大于80 dB 采样频率：48 kHz | 用于职业卫生工作场所危害因素检测，强化公共卫生服务能力 |  |  |
| 14 | 照度计 | 测量范围：20/200/2000/20000 Lux 过载显示：Hightest digit of (1) is displayed 分辨率：0.01 Lux 准确度：±3% rdg ± 0.5% f.s.(＜10,000 lux) ±4% rdg ± 10dgts (＞10,000 lux) (以色温2856 K标准平面灯校正) 重复测试：±2% 温度特性：±0.1% /℃ 取样率：Approx. 2 times/sec. 操作及储存温湿度：0°to 40℃ (32℉ to 104℉) ＜ 70% R.H. | 用于职业卫生工作场所危害因素检测，强化公共卫生服务能力 |  |  |
| 15 | 电磁场测定仪（含高频、超高频及微波等频段） | 适用于医疗卫生、劳动保护、环境检测的领域部门探头感应类型：电场（E） 频率范围：10MHz~8GHz 方向特性:三轴测量 量程(CW>50MHz):0-3000uW/cm2 绝对误差（@1V/m , 50MHz）：±1.0dB 频率响应：±0.1dB(10MHz-1.9GHz)) ±2.4dB(1.9GHZ-8GHz) 动态范围：75 dB 等向性偏差：±1.0dB (f >50MHz) 过载极限：10．6mW/cm2(200V/m) 温度响应：±0.5dB 测量方法：数字显示，三轴测量 方向特性：等向性，三轴 量程选择：一个连续档位 | 用于职业卫生工作场所危害因素检测，强化公共卫生服务能力 |  |  |
| 16 | 烟尘浓度测定仪 | 适用于各种锅炉、工业窑炉、O2、SO2、NO、NO2、CO、CO2、H2S等参数的排放浓度烟尘参数： 采样流量：(5~80)L/min 流量控制稳定性：优于±2% 烟气动压：（0~2500）Pa 烟气静压：(-30~30)kPa 全压：(-30~30)kPa ▲流量计前压力：(- 70~0)kPa 流量计前温度：(-55~125)℃ 烟气温度：(0~500)℃可扩展800℃ ▲等速吸引流速：（1 ~50）m/s ▲含湿量：阻容法(0~60) %、干湿球法（0~100）℃ 最大采样体积：9999.9L 采样泵负载能力：≧40L/min(阻力为20kPa时) | 用于职业卫生工作场所危害因素检测，强化公共卫生服务能力 |  |  |
| 17 | 不分光红外分析仪 | 适用于公共场所中二氧化碳测定。测量原理:不分光红外分析法/非分散红外法(NDIR) 采样方式:内置泵吸式 测量范围: 0~0.500%或0~ 1.000% 分辨率: 0.001% 重复性:≤1%满刻度 零点漂移:≤+2%满刻度/h 跨度漂移:≤+2%满刻度/3h 温度附加误差: ( 在10°C~45°C)≤士2%满刻度/10°C 一氧化碳干扰: 1250mg/m3CO≤ 士0.3%满刻度 预热时间:≤10min | 用于职业卫生工作场所危害因素检测，强化公共卫生服务能力 |  |  |
| 18 | 大气采样器 | 适用于环境大气、无组织废气中气态污染物常规监测或大气应急监测采样。 量程范围：（100~ 1500） mL/min 示值误差：不超过±2.5% 流量重复性：≤2% 流量稳定性：≤5%/h； 调节分辨率：100 mL/min 计时误差：不超过±0.2% 噪音：≤60dB 采样时长：(0 ~ 999)min 工作定时：(1 ~ 999) min 待机间隔：(1 ~ 999)min 定时启动：00：00 ~ 23：59 工作温度：（-10 ~ +50）℃ | 用于职业卫生工作场所危害因素检测，强化公共卫生服务能力 |  |  |
| 19 | 紫外线测定仪 | 广泛应用于紫外光源、消毒杀菌、光照医疗、老化、探伤、光刻、光固化、育种、植物栽培、日光紫外指数评价等领域的紫外辐射测量。 测量范围： SUVC 254（UVC 波段） 0.1 - 20000 SUVA 320-390（UVA1 波段） 1 - 50000 SUV365 365（UVA2 波段） 1 - 50000 SUVB-1 290-320（UVB 波段） 1-50000 测量功能： 辐照度、辐照度差、辐照度比、积分时间、积分辐照度、平均辐照度 测量最大允许误差：* ±5%（相对于中国计量科学研究院量传的标准表） | 用于职业卫生工作场所危害因素检测，强化公共卫生服务能力 |  |  |

表2

| 序号 | 名称 | 技术要求（适用性及参数）（见下文） | 单价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第三代基因测序仪 |  |  |  |
| 2 | 原子荧光分光光度计 |  |  |  |
| 3 | 生物显微镜，带视频及显示装置 |  |  |  |
| 4 | 离子色谱自动进样器 |  |  |  |
| 5 | 微生物病原鉴定系统 |  |  |  |
| 6 | 水质检测程控定量封口机 |  |  |  |
| 7 | 医用冷藏箱（2-8度） |  |  |  |
| 8 | 提取仪 |  |  |  |
| 9 | 全自动高压灭菌器 |  |  |  |
| 10 | 纯水处理机 |  |  |  |
| 11 | PCR仪 |  |  |  |
| 12 | 原子吸收分光光度计 |  |  |  |
| 13 | 生化培养箱 |  |  |  |
| 14 | 马弗炉 |  |  |  |
| 15 | 干烤箱 |  |  |  |
| 16 | 实验室库存系统 |  |  |  |
| 17 | 实验室冷藏、冷冻设备温度监控系统 |  |  |  |
| 18 | 连续流动分析仪 |  |  |  |
| 19 | 原子吸收分光光度计 |  |  |  |

1、第三代基因测序仪

1. 设备用途：

1.1该系统将用于未知物种全基因组测序、已知物种再测序、全基因组小RNA分析、微生物宏基因组分析、病毒基因组变异研究、甲基化研究、转录组分析等；

1.2 可用于不明原因感染、高热等疫情的快速应对；

1.3 可用于冠状病毒的检测、鉴定和分型；

1.4 可用于流感疫情的检测、鉴定和分型；

1.5 可用于对病原微生物（如冠状病毒）的进化变异研究、毒力基因研究、耐药基因研究；

2. 技术参数：

2.1 高数据通量：每次反应可生成1.2Gb（即12亿个碱基）；

2.2 每次运行至少可生成可读400万个片段标签序列；

2.3 从核酸到可测序文库样本的处理过程，无需进行emulsion PCR反应，避免人为操作误差；

*2.4仪器主机内不含液流流路，免日常冲洗维护，节省操作者工作时间；

*2.5全封闭检测室，集成式卡盒(全部试剂、流路和废液回收容器整合于同一个卡盒内)，防止生物污染；

2.6 数据读取两种模式：单端读取序列读长：1×150个碱基；双端读取序列读长：2×150个碱基，并支持升级为2×250个碱基；

2.7 体积小巧，节省实验台空间；

*2.8 便携设计，方便携带。更换实验场地，经过自检即可正常使用，无需工程师上门校准；

2.9 测序原理：采用光学原理的基于可逆终止子边合成边测序技术，使用荧光信号确认碱基种类，每次只读取一个碱基，不接受多个碱基同时测定，保证最终的核酸序列读取准确性；

2.10 设备支持读长包括: 75bp、150bp、300bp多种模式；

*2.11 测序文库直接用于测序仪上机，整个测序过程只需操作一台设备，有效降低操作复杂性，减少实验误差；

2.12 数据准确率高：读长300bp时，Q30> 80%；

*2.13 测序系统主机内置服务器，主机同时具备样本文库克隆扩增、测序和数据分析功能，无需再额外配置样本文库克隆扩增设备；

2.14 样品用量：DNA所需样本量最低值2ng；

2.15 机载的生物信息学支持软件，可完成新微生物物种拼接，菌种鉴定，微生物基因分型，病原菌溯源等分析流程；

2.16 单独配备中文流感病毒分析软件

2.16.1图形化操作界面，无需命令行输入；

2.16.2从下机数据到结果报告仅需一键式操作，无需专业生物信息学知识；

2.16.3自主知识产权的变异扩增防错技术；

2.16.4可视化的报告输出；

2.16.5软件内嵌服务器，软硬件完美搭配，计算能力高效；

2.16.6实现96个样本的批量处理，完美对接新一代测序平台；

2.16.7提供后续个性化数据分析服务；

2.17 单独配备中文未知病原分析软件：

2.17.1图形化操作界面，无需命令行输入；

2.17.2从下机数据到结果报告仅需一键式操作，无需专业生物信息学知识；

2.17.3自主知识产权的变异扩增防错技术；

2.17.4可视化的报告输出；

2.17.5软件内嵌服务器，软硬件完美搭配，计算能力高效；

2.17.6数据库具备14000病原微生物的数据；

2.17.7可进行病原微生物物种拓扑分析、聚类分析，并给出分析报告；

2.17.8 可对重点关注病原进行标注，分析报告中重点分析；

2.17.9 有效排除假阳性结果，保留阳性结果；

2.17.10内置病原微生物的排序、筛选、导出、统计功能；

2.18 单独配备中文冠状病毒分析软件:

2.18.1新冠病毒全基因组序列分析，突变位点鉴定等功能；

2.18.2图形化操作界面，无需命令行输入，从下机数据到结果报告仅需一键式操作，无需专业生物信息学知识；

2.18.3实现96个样本的批量处理，完美对接新一代测序平台。

3. 配置要求

3.1 高通量测序系统主机：1台；

3.2 机载操作分析软件：1套；

3.3 未知病原鉴定独立中文分析软件：1套；

3.4 流感病毒生物信息独立中文分析软件：1套；

3.5 新冠病毒序列独立中文分析软件：1套；

3.6 数据存储服务器：1台；

3.7 荧光计：1台；

3.8 测序试剂：1套；

2、原子荧光分光光度计

一、用途：用于食品、农产品、水等样品中As、Sb、Bi、Hg、Se、Te、Sn、Ge、Pb、Zn、Cd、Au等十二种元素的痕量分析。

二、系统配置

2.1 内置式双顺序注射泵原子荧光光度计主机1台

2.2 自动进样器1台（150位以上）

2.3 特制空心阴极灯3支（As、Hg、Se各一支）

2.4 顺序注射泵2支（进样和还原各1支）

2.5 多位阀1套（四位阀1个，三位阀2个）

2.6 样品管200个

2.7仪器控制软件1套

三、技术性能指标

3.1光源系统：采用特制高强度空芯阴极灯，仪器可以自动识别能量自动配比并可调；

3.2光学系统：短焦距透镜聚光，无色散全密闭避光调光系统

* 3.3进样系统：全自动内置式双顺序注射进样系统，样品及还原剂都是注射器进样，能够进行自动稀释，在线精确调节还原剂进样量，最小进样量可达5μL。

*3.4单个样品盘大于150位，极坐标自动进样系统。

3.5具备关于氢化物发生法的在线消除还原剂气泡装置：有效解决还原剂产生的气泡，提高仪器测定的稳定性。

3.6 反应系统：化学气相发生气液分离器装置及除水装置，能有效消除水蒸气,同时又能有效消除含复杂基体样品产生的大量气泡，防止液体进入原子化器

3.7环保设计：具备氢化物发生原子荧光测量尾气中有害元素的捕集阱，通过对有毒元素的吸附和处理，确保操作人员的安全。

* 3.8 具有专用四位阀和三位阀，阀体耐腐蚀不漏液，使用寿命长，且不易老化。（需提供照片佐证）

3.9自动单点配标准曲线，曲线的线性系数>0.999，在线更改进样量

3.10密闭式观察窗设计，无外露观察窗。

* 3.11预留升级接口可升级固、液态直接进样汞镉测试仪，可与原子荧光连用直接检测固体，液体中汞镉含量。(需提供相关产品型号及彩页佐证)

3.12检出限（DL）：硒、碲、铋、砷、汞等元素≤0.01μg/L；冷原子测汞≤0.001μg/L；镉≤0.001μg/L， 金≤3.0μg/L 固态镉≤0.02ppb， 固态汞≤0.01ppb

3.13相对标准偏差:RSD≤0.8%.

3、生物显微镜，带视频及显示装置

技术参数：
1.放大倍数：40X-1600X。2.观察镜筒：PH无限远平场消色差校正光学系统，铰链式三目，倾斜角30°，瞳距48-76mm。具有专用摄像接口，配置900万像素高清成像系统，含软件，与显微镜同品牌，具有计算机著作权登记证书。4.目镜：广角高眼点视度可调目镜WF10X/20mm，WF16X/16mm。*5.UA无限远平场超级消色差物镜：UA4X、UA10X、UA40X(弹)、UA100X(弹油)。6.转换器：内倾式四孔，钢珠轴承内定位。7.载物台：双层机械移动平台，三角钢柱上下升降，面积160mm×142 mm，移动范围76mm×52mm，可夹双切片。8.聚光镜：阿贝聚光镜N.A.=1.25，带滤色片、多功能插槽，上下升降，中心可调。9.照明：复眼照明，透射3W LED，亮度可调。调光系统：数字调光，精确无极调光，无屏闪。*10.反射照明：高功率LED万向侧照明，可观察实体标本并具有辅助照明功能，能实现双光源照明并自由切换。（提供实物图片证明）11.调焦机构：粗微动同轴，粗调22mm，微调0.002mm，带有手轮松紧调节、随机限位锁紧机构。*12、制造商具有医疗器械生产企业许可证、注册证、CE认证、ROHS认证。*13、制造商具有ISO9001认证、ISO14001认证、职业健康安全管理体系认证。*14、制造商具有完善计量检测体系合格证书、高新技术企业证书。*15、制造商具有采用国际标准产品标志证书。

4、离子色谱自动进样器

1产品用途

应用领域

可完全与青岛盛瀚离子色谱完全匹配

2仪器技术指标

2.1 系统指标

*2.1.1控制方式：独立软件控制 ，全PC端反控，操作方便简单

2.1.2运动方式:XYZ三维

2.1.3样品位数：120位2ml样品瓶

*2.1.4最大进样量1000ul

2.1.5进样模式：满环进样

2.1.6进样精度：≤0.25%

2.1.7样品残留：≤0.05%

2.1.8注射循环时间：小于30s

*2.1.9配置自适应压盖缺瓶传感器，再次受阻或者探测不到样品瓶时系统自动停止采集或者跳此位置采集下一个样品

2.1.10采用高精度计量泵，实现精准进样，进样针采用测开孔模式，提高吸样准确性

5、微生物病原鉴定系统

主要技术指标：

▲1.技术原理：通过生化反应原理鉴定微生物，符合《伯杰氏鉴定手册》原理。采用比色、比浊动态分析法，24小时连续自动检测，并实时出报告，系统可同时做抗菌药物敏感性试验。

2.工作容量：≥15个测试位，并可增扩检测通量。

▲3.自动化程度：仪器自动批量接种卡片，利用真空原理进行试剂卡的填充，每次接种试剂卡数量不低于10张，通过内部的条码扫描识别，自动密封卡片并传送至读卡培养箱中，温度控制在34.5-36.5℃进行自动孵育、培养。仪器自动完成检测、自动卸载废卡，自动报告结果。

▲4.读数频率：仪器可逐一、反复地对试剂卡片自动进行孵育和读数，最少每15分钟对同一卡片进行1次光学检测。光学系统：应用至少三种波长的光学系统和透光度光学系统进行试剂卡样本孔中细菌生长的分析。

5.具备废卡收集系统：试剂卡检测结束后，废卡可自动从转轮移除，并丢入废卡收集容器中；废卡收集站安装有废卡收集盘，传感器可检测收集装置是否充满。

▲6.试剂卡：鉴定卡、药敏卡单独设计并独立包装，每个单独的鉴定（或药敏）试剂卡至少含有60个微孔，预先填入鉴定（或药敏）试验的底物，且都带有条形码可指示卡片的序列号和测试的种类。试剂卡生物安全性：检测过程为完全密封设计测试卡（卡片为全密封状态，确保测试卡任何翻转均不会泄漏菌液），从接种到报告结果，全部测试过程无需任何附加试剂（肉汤或专用试剂），仅需采用0.45%无菌生理盐水配置菌液。

7.鉴定速度：95％常见细菌≤5小时，其中革兰氏阴性菌（GN）≤10小时，革兰氏阳性菌（GP）≤8小时；平均药敏实验时间不大于6小时。

▲8.鉴定细菌范围：可全自动鉴定菌种不少于560种，包括：革兰氏阴性杆菌(含大肠杆菌0157及非发酵菌)150种以上、 革兰氏阳性菌（含猪链球菌1型、2型和7种李斯特菌）120种以上、酵母菌50种以上、需氧芽胞杆菌（含炭疽芽孢杆菌）40种以上、奈瑟菌、嗜血杆菌、棒状杆菌、弯曲菌90种以上、厌氧菌60种以上。

9.药敏试验种类：满足革兰氏阴性细菌药敏试验、革兰氏阳性细菌药敏试验、真菌药敏试验，肺炎链球菌药敏试验、葡萄球菌属、肠球菌属及无乳链球菌药敏试验。鉴定试验种类:革兰氏阳性菌类、革兰氏阴性菌类、酵母菌类、厌氧菌类、芽孢杆菌类、棒状杆菌类、奈瑟氏菌类。

10.具有专家系统，专家软件提供自动确认结果功能，并根据对MIC的结果分析提供治疗的解释和临床治疗的建议。

11.正版WINDOWS操作系统，24小时不间断工作高性能电脑，软件可储存至少30000个测试结果。

12.提供中文报告和统计系统，数据可以导入Excel和Whonet统计软件。

13.支持用户自建菌库功能，并具有21 CFR Part 11电子签名功能（具有追踪及溯源功能）。

14.提供图形界面的新数据管理和统计分析软件。

15.可防止无效测试：自动发现并拒绝使用超过有效期、或已使用过的试剂卡。

配置清单：

全自动微生物鉴定药敏分析仪主机  1台

条码扫描枪           1套

不间断电源UPS       1台

电子比浊仪           1台

数据处理专用电脑     1台

盐水分配器           1套

一次性悬浮管         2000支

革兰氏阴性细菌鉴定卡 1盒

革兰氏阳性细菌鉴定卡 1盒

6、水质检测程控定量封口机

一 、检测范围：用于水样中微生物（菌落总数、总大肠菌群和大肠埃希菌、耐热大肠菌群、绿脓假单胞菌、肠球菌、军团菌等）的同步定量及定性分析。

二、原理：GB5750-2006认可的检测方法

三、仪器参数：

1. 水质样品处理仪--升级版智能程控定量封口机 1台

1）可满足标准实验室及野外采样车便携使用。

2）符合GB5750-2006国标方法。

*3）水质样品处理仪标配CNAS认可的由NSI提供的水中大肠菌群指标的能力验证。

*4）水质样品处理仪附带MPN电脑软件，配检测系统的操作视频。

5）智能故障信息提示，便于自行维护和检修。

6）具有3个按键，1个大液晶显示屏，全自动计数程控功能，全自动休眠模式。

*7）预热时间2分钟，10秒完成水样分配，可连续不间断工作24小时。

8）环境温度-10°C～50°C，电源供给：220V±10%，50Hz。

（9）检测范围：

配合51孔定量盘，定量检测范围1-200MPN/100ml(水样不稀释）

配合97孔定量盘，定量检测范围1-2419MPN/100ml(水样不稀释）

*配合96孔定量盘，定量检测范围1-2272MPN/100ml

2. 365nm紫外灯套件：1套

6W 365 nm长波紫外灯，含灯管。  电源：220V

3. 耗材部分：

所有检测物品提供可查询的无菌消毒证明文件、质量合格证书及质控报告，符合ISO标准，并附阳性参照物。

试剂耗材标准配置：

水质大肠菌群能力验证     2T/次

大肠菌群DST试剂检测套装   200样/套

菌落总数复合酶底物法试剂套装       100样/套

4.全套标准配置：

产品名称	性能和规格	数量

1	水质样品处理仪--升级版智能程控定量封口机（标配：MPN电脑软件，操作视频）	台	1台

2	NSI水质大肠菌群能力验证	2T/次	1次

3	紫外灯套件，6W，220伏，365nm	套	1套

4	大肠菌群DST试剂检测套装	200样 /套	1套

5	菌落总数复合酶底物法试剂套装	100样/套	1套

6	阳性标准比色盘	个	1个

7	自动吸液器	个	1个

四、售后技术及服务支持

1.质保期1年，终身维修及维护；

*2.提供中文操作说明书、视频；免费应用培训：由生产厂家认可的工程师提供技术到场服务，完成用户实验室内仪器安装、调试，为用户提供水质微生物检测和能力验证操作培训；

*3.MPN软件系统使用培训服务及相关的检测技术培训（包含网络和现场培训班模式），提供相关检测项目的实验室认证认可服务，终身提供软件升级服务。

7、医用冷藏箱（2-8度）

*1.有效容积：大于等于1000L；

*2.尺寸：由于部分科室门体高度较矮，产品高度小于等于1900mm；

3.立式对开门，温度范围：2~8℃可调；

*4.门体带自动回弹功能，方便用户取完物品门体自动关闭。

*5.采用翅片蒸发器，纯风冷循环结构设计，冰箱内部背部有专用风道板及出风口，确保箱内无霜无凝露，有效防止背部局部温度过低（须有彩页或图片体现）；

*6.采用强制自动化霜设计，箱内化霜风机标配数量2个或以上；

7.温度控制：微电脑控制系统，LED数码显示温度数据，可确保精确稳定的运行；精准的电子温度控制及显示，精度达到0.1℃。 显示方式：LED数码显示屏，可显示箱内温度及各种报警信息。

8.报警系统：高低温报警、温控器故障报警、断电报警、开关门异常报警、备用电池确保断电后报警48小时；报警方式：具备声音蜂鸣和灯光闪烁的报警方式。

*9.整体安全性设计： 压缩机设计在冰箱底部，且具备前进风口和后排风孔。避免压缩机设计在顶部散热不好以及拉门时存在的倾倒风险，且箱内底部不可有台阶，保证存放物品最大化（需彩页或图片体现）；

*10.智能照明控制：照明灯安装在冰箱横梁侧壁，侧面给光，保证即使每层放满均可给光，避免传统照明的从上面照射，导致物品较多时灯光不能照射到底部。

11.标配双内锁设计，美观大方。

12.资格凭证：医疗器械生产许可证；医疗器械注册证；

*13.资格凭证：具备ISO9001质量管理体系认证；ISO13485医疗器械质量管理体系认证；ISO14001环境管理体系认证；OHSAS18001职业健康安全管理体系认证。

14.整机质保三年

配置无线监控系统：

1.1寸LED彩色显示屏尺寸，同时具备数据采集和上传单节点一体机，不可为分体式；

2.采集温度范围：-196℃～+100℃

3.测温精度：±0.1℃（-50℃～+50℃范围）

4.云平台上数频率：1分钟/次

5.断电提醒功能：具备断电报警功能

6.功能：使用传感器采集监控对象温度。

7.把温度数据和位置信息转化成无线信号直接传输给云平台

8.通过屏显示当前采集的实时温湿度

9.支持断线续传功能，保证监控数据的完整性。

10．具有温度异常短信报警、微信推送报警。

11.具有软件著作权证书。

12.质保：整机免费保修一年，平台终身免费维护升级。

13.数据更新1-10分钟/次。

14.可导出数据excel或PDF格式；

8、PCR仪及提取仪

1、工作原理：通过磁珠分离技术实现自动核酸提取纯化，适用标本：血液、组织、粪便、细胞、咽拭子/肛拭子洗液、病毒培养液、生物液体等

2、处理样品容量：20-200μl

★3、一次处理样品数量：≥36个

★4、处理样品时间：＜21分钟

5、试剂种类：磁珠法试剂

6、磁珠回收效率：大于99%

7、磁棒：≥36根，配套磁套：≥3条

8、为提高工作效率，减少实验误差，需配套原厂预装板提取试剂

9、磁棒表面磁强：大于2500Gs

10、振荡混合：≥5种预设参数，可增加调节

11、内部程序：可储存大于500条程序

12、计算机接口：USB

13、程序管理：可自由编程和储存

14、污染控制：警示色提示+紫外消毒

★15、为保证产品及实验结果的溯源性，需提供同品牌常用PCR试剂（甲乙双通、手足口单通道、H1N1、H7N9、沙门志贺双通、新冠）产品注册证

16、配套提取试剂需取得医疗器械产品注册证

17.提取仪必须具有医疗器械产品注册证

★18、生产厂家获得国家技术发明奖

★19、生产厂家入围WHO采购目录

9、全自动高压灭菌器

性能特点：

	不锈钢材质，径向自胀式密封圈；

	拨杆弹盖结构，开盖自动弹起，上盖有耐高温防烫保护结构；

	上置触摸液晶显示屏，便于操作观察；

	微电脑自定义程序设定，满足不同灭菌需求；

	大屏幕直观显示灭菌过程，显示设备运行状态；

	压力安全联锁装置，有压状态下上盖无法打开；

	缺水自动补水功能，补水完毕，自动恢复加热；

	具有声光报警系统，缺水、灭菌结束蜂鸣提示；

	超温自动控制和安全阀超压自泄双重保护；

	超静音设计，自带废气处理系统，蒸汽内循环；

	灭菌过程中冷空气自动排出功能；

	灭菌结束有自动排汽或手动排汽供选择;

	实时打印功能，记录灭菌过程数据；并有USB端口，可以将灭菌记录拷贝U盘保存;

	具有查看本机使用次数记录功能

	内设TT/PT温度、压力测试验证接口

	灭菌器压力容器设计压力0.25Mpa，设计温度138℃；

	温度可在105-135℃范围内任意设置

	带刹车的万向脚轮,移位轻捷，定向方便；

	浸入式电加热管，热效率高。

主要技术参数

工作电源ElectricSupply	功率(Kw)   AC220V/50HZ    3KW

Power	容积（L）   75

Cubage	补水水压(Mpa)    ≥0.2

Operating pressure	工作温度(℃)  ≤135

Operating temperature	保温时间   ≤999min

Soaking time	控温精度(℃)   ±0.5

Temperature control accuracy (°C)	网篮尺寸（cm）/个数  Ф38×25/2

Basket size (cm) / number	外形尺寸(cm)  70×51×93

Product size	包装尺寸(cm) Product size    77×65×107

10、纯水处理机

一、技术参数：

1、基本要求：

A、进水水源：城市自来水 水温1-45℃ 水压1-5KG TDS＜350PPM

B、主机体积：宽400mm×深450mm×高450mm 机器重量：25㎏-65㎏

C、适用范围：适用于标准实验、痕量分析、原子吸收、荧光分析、生化分析、环境分析、血清检查、气相色谱以及高效液相等

2、出水水质：

A、制备、取水种类：一机两用，可同时取用两种水质的水，既RO水和超纯水

B、超纯水水质：电阻率18.2ΜΩ.cm@25℃

C、制水量：20L/H  取水流速RO纯水：1.8L/min  UP超纯水：1.5L/min

二、基本配置：

A、水质检测显示配置：双路双显双检测显示仪

B、配置：手持式红外线取水遥控器一个

三、需满足的功能特点：

1、系统具备故障监测指示功能（液晶屏显示RO检测、UP检测、泵检测、阀检测、仪表检测、UV检测、UF检测），能自动检测修复主机微电脑控制系统的各项错误程序

★2、系统具有RO反渗透膜自动反冲洗的超纯水装置，此功能需提供“具有RO反渗透膜自动反冲洗的超纯水装置”技术证明文件

★3、必须配有多功能手持式红外线遥控器，具备专用遥控控制和遥控设置定量取水功能，可在50米内随意遥控控制各项操作，免除人工来回奔跑和取水等候

4、配有红外线远距遥控控制技术，使主机拥有两套控制操作系统，设备操作更方便、可靠

5、系统具备精确测量功能：电导池的温度补偿为±0.10C，灵敏常数为0.01/CM

★6、具备芯片检测耗材真伪功能的超纯水机，此功能需提供“具备芯片检测耗材真伪功能的超纯水机”技术证明文件

7、系统具备专用三路水质检测显示功能，可同时检测和显示：进水电导率(μs/cm)和温度， RO纯水电导率(μs/cm)温度和取水时间，UP超纯水的电阻率（MΩ.cm）温度和取水时间

8、系统具备耗材失效自动报警并提醒更换功能

11、PCR仪

1、主要技术指标：

1.1主要功能：能够完成绝对定量、相对定量、基于 MGB 探针的高成功率 SNP 分析和熔解曲线分析。

1.2热循环系统：珀耳帖效应系统

1.3★仪器一体化制造，光学部分和检测部分不可独立拆分，不是普通PCR升级而成。

1.4仪器上样时不需要移动光路系统和检测系统，保证检测结果的准确性。

1.5★荧光通道数：6色荧光，6个荧光检测通道，可以同时进行6重定量。

1.6反应体系：10-100 μL；

1.7★96孔反应模块最大升降温速度≥6℃/s

1.8★反应模式：一台仪器支持标准和快速两种反应模式，标准模式2小时内完成40个循环反应；快速模式30分钟内完成40个循环反应。

1.9★光源：激发光源为高亮度白光半导体光源，采用同一光源激发保证激发的一致性。

1.10检测灵敏度：可以检测到1个拷贝。

1.11★检测精密度：可以分辨1.5倍拷贝数差异。

1.12检测器采用高分辨CMOS一次同时成像系统，避免逐孔检测导致的时间误差。

1.13★温控范围：4-100℃，温度均一性±0.4℃，温度准确性±0.2℃。

1.14★具有温度梯度功能：由≥6个独立控温区组成，可分别设定温度参数，在一台仪器上同时进行≥6个不同样品的不同温度梯度实验

1.15动态范围：≥10个数量级

1.16仪器能检测分析两种内标：阳性内标和ROX内标，装机时能做相应验证试验证明。

1.17★主机可以独立运行，也可以通过连接电脑或者官方云服务平台运行

1.18★配备原版引物探针设计软件：用于定量PCR实验的引物和探针的设计。

1.19可提供原厂生产的基于Taqman MGB技术检测microRNA的试剂盒、SNP检测试剂盒、基因拷贝数变异（CNV）检测试剂盒等，以及相对应的分析软件。

1.20试剂耗材完全开放，支持普通的单管、8联管、96孔板。

1.21★仪器通过CFDA认证，具有医疗器械注册证。

1.22售后服务：仪器安装、技术培训和售后服务要求由厂家经过专业培训工程师负责。

2、配置清单：

2.1荧光定量PCR仪主机一台

2.2原装DELL计算机工作站一套

2.3仪器原装标准分析软件一套

2.4装机培训试剂一套

2.5说明书一套

12、	原子吸收分光光度计

原子吸收分光光度计是疾控系统实验室较为重要的分析仪器，是各级疾控中心必配的理化检验仪器。主要用于水质、食品、尿液、血液等样品中重金属含量的检测，

一、	原子吸收分光光度计从仪器功能分为：火焰系统、石墨炉系统。

火焰系统分析元素速度较快，主要检测元素含量级别为PPm级别，检测元素如：Cu、Zn等;

石墨炉系统分析元素速度较火焰系统慢，主要检测元素含量级别为PPb级别，检测元素如：Pb、Cd等。

根据样品种类及检测项目要求，疾控原子吸收分光光度计配置需要火焰系统加石墨炉系统。

二、	原子吸收分光光度计在结构设计上，市场上有两种方式:

1. 火焰、石墨炉分体机：火焰系统为主机、外置石墨炉电源，自动进样器选配，这种方式：火焰系统和石墨炉系统的切换通常麻烦，且每次切换自动进样器都需要拆卸，安装，使用过程不方便，效率低。

2. 火焰石墨炉一体机,火焰石墨炉全自动切换，自动进样器免移动免调整，操作方便。

原子吸收分光光度计检测是超微量及痕量分析，避免人为操作误差，提高测试的准确度和重现性；同时考虑基层检测人员的能力情况，建议原子吸收仪器配置上含有自动进样器。

综上，原子吸收分光光度计结构上选择火焰石墨炉一体机，配置自动进样器尤为重要。

三、	原子吸收从技术上，按背景干扰校正技术分为：氘灯、自吸、塞曼扣背景方式

1. 氘灯扣背景，优点为：仪器结构简单，数据稳定。   缺点为：扣除背景干扰倍数为30到50倍，仅能扣除紫外区域的干扰，例如可见区的Na测试，氘灯无法使用。

2. 自吸扣背景，优点扣除背景干扰倍数为100倍，灯损失能量大，灯寿命只有正常的1/3，检测中使用的厂家少。

3. 塞曼扣背景，优点扣除背景干扰倍数为100倍，全波段扣除干扰，目前市场上原吸各厂家最先进的型号均为塞曼扣背景型。

四、	塞曼原子吸收在疾控系统的应用：疾控系统检测样品一般为水质、食品、尿液、血液等；

1. 血液样品和尿液样品测镉和铅，测得样品是离心后的上清液，只要求仪器有背景校正能力，铬和镍测试的是加入曲拉通的悬浊液，标准要求仪器具有塞曼或其他背景校正能力。但尿液样品属于高背景低含量样品，针对这类样品，仅仅氘灯扣背景是无法满足的，综合考虑只有塞曼扣背景才能得到相对准确的实验结果。

2. 在疾控系统中，针对水质、尿液分析，Al的检测是必须的，Al属于高温元素，对于高温元素，石墨炉相对难度比较大，国产大部分厂家生产的原子吸收测试结果都不理想，部分进口厂家也不满足测试要求。但上海光谱的原子吸收因独特的结构设计，在高温元素的测量上表现突出，这也是经过国内多省份疾控系统调研，实验，最终选择的。

五、	目前疾控单位（省、市及县）已购的原吸真正用起来的均为塞曼原吸，现操作困难或无

法正常使用的的均为无塞曼的原吸。

考试测试的准确性、疾控理化分析的实用性及保持5年以上的技术先进性，建议选配含有氘灯、自吸和塞曼扣背景方式的原子吸收分光光度计，可以满足所有样品分析的扣背景要求。

因此，在疾控系统，原子吸收分光光度计背景干扰校正建议选择：具有塞曼扣背景方式的原子吸收分光光度计。

13、连续流动分析仪

一、仪器用途：主要用作生活饮用水，地表水及污水中挥发酚，氰化物，氨氮，阴离子表面活性剂，总磷，总氮等项目的检测。

二、检测指标要求：

2.1挥发酚：线性范围0.002-0.2 mg/L  相关系数＞0.999

检出限(mg/L)：＜0.0003  RSD＜1%

2.2氰化物：线性范围0.002-0.2 mg/L  相关系数＞0.999

检出限(mg/L)：＜0.0005  RSD＜1%

2.3阴离子表面活性剂：线性范围0.025-1.0mg/L 相关系数：＞0.999

检出限(mg/L)：＜0.01    RSD＜1%

2.4氨氮：线性范围：0.01-5.0mg/L 相关系数：＞0.999

检出限(mg/L)：＜0.005   RSD＜1%

三、仪器性能要求：

*3.1应用国际先进和通用的非稳态FIA理论，不使用SFA,CFA等理论，避免在分析过程中引入气泡干扰，保证仪器稳定时间短，检测精度高，仪器易于维护。

*3.2仪器配套的化学流路元件都固定在化学流路板上，化学流路板呈水平设计，不采取倾角放置，有利于观察化学反应情况，防止漏液或面板上液体回流至蠕动泵，避免蠕动泵腐蚀。

3.3具备用户权限管理，数据追踪功能，管理员可对日志进行分类查阅和其他处理，自动记录用户的重要操作等功能。

3.4仪器采用一体化设计，无需配置主机，可单台工作或多台并联工作，配置不同自动进样器进行快速高效测定的检测。至少可实现8-16台设备同时运行检测（包含多台自动进样器），理论可最大支持200台以上设备并入一个检测系统，任意多台检测主机可配置一台或多台自动进样器。

*3.5自动进样器：至少支持四针进样，保证同时分析四种不同基质的样品。样品盘规格自动识别、盘位置自动识别、进样针扎偏保护、进样针自动清洗、清洗液位检测和进样液位检测、自动补液功能，确保检测过程中无人值守。

3.6管路为透明的，易于观察管路中流体的状态。

*3.7仪器具备漏液监测功能，设有漏液传感装置，进液系统、化学流路板一旦发生漏液可自动停止仪器运行，同时在软件中明确提示故障情况，保证实验人员及仪器设备安全。

3.8仪器采用双光束检测器，每个通道都包括一个专用的检测器，波长范围覆盖340-1100nm。

*3.9采用内置加热、蒸馏、紫外消解装置，避免环境温度波动导致体系波动，无需循环冷凝水装置，无需添加更换加热油，避免加热油不纯导致高温飞溅及炸裂加热管风险。

3.10专用操作软件：适用于Windows的全中文窗口操作软件，仪器参数、测量参数、样品参数、所测化合物等均由计算机自动设定，可完成标准曲线法测量、自动统计测量、自动样品测量、多种格式结果报告打印，还有专家系统提供培训式仪器参数选择、优选方法推荐和操作指南。

3.11为了减少后期用户使用成本，配套使用的试剂全部为国产试剂，安装验收时做招标文件要求数据时，所采用的所采用试剂要求为国产。

*3.12同品牌流动注射分析仪在四川省疾控系统有不少于15家用户，提供用户名单。

四、配置要求

4.1 一体化挥发酚分析通道1台

4.2 一体化氰化物分析通道1台

4.3 一体化阴离子表面活性剂分析通道1台

4.4 一体化氨氮分析通道1台

4.5 自动进样器1台（样品位数不少于300位，至少支持四针同时进样）

4.6 流动注射试剂包4套（挥发酚，氰化物，阴离子，氨氮各1套）

4.7 权限分级的仪器操作软件系统1套

4.8 稳压电源1台

14、生化培养箱、马弗炉、干烤箱采购需求

1.生化培养箱为实验检测必备设备，现有培养箱老旧，温度稳定性下降，且已有报废，现有设备无法满足工作需要。

2.马弗炉为理化检测必备设备，现有设备已严重老化，安全隐患大，无法满足工作需要。

3.干烤箱为理化检测必备设备，现有设备过于老旧，温度稳定性下降，无法满足工作需要。

- 实验室库存系统、冷藏（冷冻）设备监控系统

- 实验室库存系统用于规范管理试剂、耗材出入库，采用条码联网形式，随时录入，随时查看消耗、库存等信息、降低人工录入的工作量，减少工作误差。

- 实验室冷藏（冷冻）设备监控系统用于规范管理试剂保存过程，即时记录、并在显示设备上显示冷藏设备温、湿度状态，便于及时发现冷藏设备故障，保障试剂储藏状态有效规范。

且以上两个系统，食品药品监管部门检查督导过程中已多次提及。

疾控医用冰箱温湿度监测系统参数

一、投标人资质要求

（1）按工商等管理部门核准分类，经营范围包括或涵盖本次招标项目，且公司资质年检有效，提供资料营业执照、税务登记证、组织机构代码（或三证合一）复印件一份。

（2）具有履行合同所必需的货物、设备、专业服务队伍和专业技术能力。

二、系统功能要求

| 设备名称 | 功能/参数描述 | 分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、无线温湿度采集仪 | ※1.1采集仪信号采用433M或Lora无线低功耗技术，实现组网方便、安全可靠，最多一个数据处理器能带载20个以上采集仪，设备之间抗干扰能力强。现场可以演示20个数据上报平至中继和平台。 | 4 | 1、带※的功能/参数为必须满足，且提供证明文件，不满足或无法提供证明文件该项不得分； 2、其余功能/参数根据具体的描述，满足得分，不满足不得分。 |
|  | ※1.2采集仪自带USB存储，可以通过USB设置参数、导出数据到本地电脑。 | 4 |  |
|  | ※1.3采集仪采用无线内置数字温湿度一体传感器，采集仪通体可内置冰箱内部。 | 2 |  |
|  | 1.4采集温度范围：-40℃～+0℃，测量精度:±1℃以内； 0℃～50℃，测量精度:±0.5℃以内，分辨率0.1℃。采集湿度范围：0%RH～99%RH，测量精度:±5%RH以内，分辨率1%RH； | 2 |  |
|  | ※1.5设备提供出厂温湿度校准报告，计量器具可溯至国家法定机构。 | 4 |  |
|  | ※1.6采集仪需有数据存储和补传功能，最大数据存储量为1万组； | 4 |  |
|  | 1.7采集仪内置耐低温电池，无须外接电源。 | 2 |  |
|  | ※1.8采集仪需内置天线等敏感器件，不要外漏天线；需设备密封防水，防水级别IP65； | 4 |  |
| 2、无线数据处理终端 | ※2.1数据可通过4G网络上传至云端服务器。 | 2 |  |
|  | 2.2与温湿度采集仪及中继器之间采用自组网无线通讯协议。 | 2 |  |
|  | ※2.3数据处理端，能实时显示全部监测节点数据， | 2 |  |
|  | ※2.4当设备与服务器失联时，设备可自动存储100万组以上的数据；信号恢复后自动续传。可以导出到文件到本地如pdf、excel文件。 | 4 |  |
|  | 2.5安装方式：壁挂或桌面。 | 2 |  |
| 3、无线冷链监控系统平台 | 3.1云平台功能:系统监控数据智能记录，实现实时冷链无线监控系统平台，数据长久保存，不受时间和空间的限制。互联网方式实现登录冷链实时监控系统平台（电脑，平板电脑，手机均可），随时随地实现监控，无需专人值守。 | 1 |  |
|  | 3.2具有报表功能:可以由用户自由选择时间点打印，也可导出为EXCEL表格存储,并可以在任意的电脑上浏览，软件支持值班人员定期巡视功能、失控响应事件处理登记。具有温湿度曲线的显示、绘制、打印功能， | 1 |  |
|  | 3.3用户登陆操作必须有相应权限级别的限制，用户所有操作全部有日志记录。 | 1 |  |
|  | 3.4有云端发送命令功能，通过云端能控制和更改采集仪及相关设备的参数。 | 2 |  |
|  | ※3.5支持24小时云端客户服务系统，发现异常报警，具三级报警功能；支持微信、短信报警； | 2 |  |
|  | 3.6冰箱及相关冷链设备断电后，系统自动感知并报警。 | 1 |  |
|  | 3.7快捷历史数据查询，5年以上数据存储和追溯管理。 | 1 |  |
|  | 3.8系统需配套的微信程序给客户使用 | 1 |  |
|  | ※ 3.9平台上对设备可一键报修，确保高效的售后服务 | 4 |  |
|  | ※ 3.10可实现校准管理，设备校准到期提醒 | 4 |  |
|  | ※ 3.11可实现医院平面图展示，定位冰柜位置和温度情况 | 4 |  |

二、质量要求

符合国家质量管理要求。

三、报价方式及时间要求

于2020年9月7日下午6点前，响应机构应将报价报送至我中心。可采用书面送达，也可采用电子邮件送达。

地址：成都市新津区五津街道五津北路121号

联系人：谭媛

邮箱：cdsxjqjkzx@163.com

联系电话：028-82518263,13982294979

成都市新津区疾病预防控制中心

2020年9月7日