成都市新津区疾控中心关于职业卫生工作

场所危害因素检测仪器采购的

询价函

各报价单位：

我中心拟购下列仪器，现请贵公司报价：

一、拟采购设备一览表（见下表）

| 序号 | 名 称 | 技术要求（适用性及参数） | 用 途 | 单价 （万元） | 台数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0~1L/min采样器（防爆） | 适用于工作场所中职业性危害因素的粉尘、金属以及氟化物等尘态物质的定点采样。 量程范围： (5 ~ 30)L/min 流量误差： ±5%FS 负载能力： ≥10KPa 流量稳定性： ≤3%/FS 调节分辨率： 1 L/min 计时误差： 不超过±0.2% 噪音： ≤70dB 采样时长： (0 ~ 999)min 工作定时： (1 ~ 999) min 待机间隔： (1 ~ 999)min 定时启动： 00：00 ~ 23：59 电池续航： ≥2h 工作温度： （-10 ~ +45）℃ 输入电压： 12VDC 输入电流： 1.5A 相对湿度： ≤85%RH | 用于职业卫生工作场所危害因素检测，强化公共卫生服务能力 |  | 6台 |  |
| 2 | 1L/min~5L/min采样器（防爆） | 适用于工作场所中职业性危害因素的粉尘、金属以及氟化物等尘态物质的个体采样，也适用于臭氧、TDI等物质的定点采样。防爆等级：Ex Ib II bT6 Gb 量程范围：（1000 ~ 5000） mL/min 示值误差： 不超过±5% 流量重复性： ≤2% 流量稳定性： ≤5%/h； 调节分辨率： 10，50，100 mL/min 计时误差： 不超过±0.2% 噪音： ≤60dB 采样时长： (0 ~ 999)min 工作定时： (1 ~ 999) min 待机间隔： (1 ~ 999)min 定时启动： 00：00 ~ 23：59 工作温度： （-10 ~ +50）℃ 相对湿度： ≤95%RH | 用于职业卫生工作场所危害因素检测，强化公共卫生服务能力 |  | 6台 |  |
| 3 | 0~1L/min采样器（防爆） | 适用于工作场所中职业危害因素的定点毒物采样，也适用于金属、氟化物等尘态物质的个体采样。 防爆等级：Ex Ib II bT6 Gb 量程范围：（100 ~ 1000） mL/min 示值误差： 不超过±5% 流量重复性： ≤2% 流量稳定性： ≤5%/h； 调节分辨率： 10，50，100 mL/min 计时误差： 不超过±0.2% 噪音： ≤60dB 采样时长： (0 ~ 999)min 工作定时： (1 ~ 999) min 待机间隔： (1 ~ 999)min 定时启动： 00：00 ~ 23：59 工作温度： （-10 ~ +50）℃ 相对湿度： ≤95%RH | 用于职业卫生工作场所危害因素检测，强化公共卫生服务能力 |  | 6台 |  |
| 4 | 压力计 | 应用于气象、军事、航空、航海、农业、测量、地质、工矿企业和科研等领域。大气压测量范围：800～1060hpa 气压示度盘最小分度值：1hpa 温度测量范围：-10～+42℃ 温度表最小分度值：1℃ 大气压测量误差：经过温度、示度和补充订正后的大气压测量误差不大于2.0hpa | 用于职业卫生工作场所危害因素检测，强化公共卫生服务能力 |  | 2台 |  |
| 5 | 温湿度计 | 适用于快速精确的室内环境温度及相对湿度测量，同时计算露点温度和湿球温度。探头类型：NTC 量程：-10 ~ +50℃ 0 ~ 100%RH 精度±1 数位：±0.5℃ ±2.5%RH (5 ~ 95%RH) 分辨率：0.1℃ 0.1%RH 操作温度：-10 ~ +50℃ | 用于职业卫生工作场所危害因素检测，强化公共卫生服务能力 |  | 1台 |  |
| 6 | 流量计 | 适用于工业生产、科学实验、等场合. 量程：（20-2200）ml/min 流量分辨率：0.1mL/min 精度：±（1.5%读数+0.2%满量程） 重复性：0.25% 最大工作压力：0.2MPa 工作温度：（-10℃ - +55℃） 储存温度：（-20℃ - +65℃） 工作湿度：<95%(无结冰、无凝露） 环境参数测量范围：温度（-20℃ - +85℃） 大气压：（60kPa-110kPa） | 用于职业卫生工作场所危害因素检测，强化公共卫生服务能力 |  | 2台 |  |
| 11 | 个体噪声剂量计（防爆） | 传声器：预极化1/4”自由场型测试电容传声器，含前置放大器的灵敏度级约-53 dB 3 测量范围： 声压级测量范围：63-140 dBA 峰值C声级测量范围：80～143 dBC 声暴露测量范围：0.01 Pa2h到99.99 Pa2h 噪声剂量测量范围:0 %～9999 % 4 频率范围：20Hz～12.5 kHz 5 频率计权：A、C、Z分别可选 6 时间计权：每通道并行F、S、I、Peak 7 积分时间：10秒到24小时 8 检波特性：真有效值数字检波 9 通道数：1个 10测量指标：LXYp、LXeq,T、LXYmax、LXYmin、LN、SEL、Lex8h、LAVG、E、LXpeak、TWA、DOSE、SD 注：X为频率计权A、C、Z；Y为时间计权F、S、I;N为1-99 | 用于职业卫生工作场所危害因素检测，强化公共卫生服务能力 |  | 2台 |  |
| 12 | 倍频程声级计（防爆） | 可应用于石油、化工、油库、钢铁、焦化、煤矿等防爆场所。执行标准：IEC 61672:2002，GB/T3785.1-2010（2级） 防爆标志：Ex ib IIB T4 Gb 频率计权：A、C、Z 时间计权：F、S、I 频率范围：20 Hz～12.5kHz 测量上限：>130dB 积分功能：有 主要测量指标：LFp、LSp、LIp、Leq,t、Lpeak、Leq,T、LFmax、LFmin、LSmax、LSmin、LImax、LImin、SEL、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、L5、L10、L50、L90、L95、SD、E. 统计分析：有 积分测量时间：1s到24h任意可设定 存贮功能：2GB Flash RAM，8000组 滤波器中心频率：31.5Hz~8kHz 超限指示：有，限值可设 工作温度：-10℃～50℃ | 用于职业卫生工作场所危害因素检测，强化公共卫生服务能力 |  | 2台 |  |
| 17 | 不分光红外分析仪 | 适用于公共场所中二氧化碳测定。测量原理:不分光红外分析法/非分散红外法(NDIR) 采样方式:内置泵吸式 测量范围: 0~0.500%或0~ 1.000% 分辨率: 0.001% 重复性:≤1%满刻度 零点漂移:≤+2%满刻度/h 跨度漂移:≤+2%满刻度/3h 温度附加误差: ( 在10°C~45°C)≤士2%满刻度/10°C 一氧化碳干扰: 1250mg/m3CO≤ 士0.3%满刻度 预热时间:≤10min | 用于职业卫生工作场所危害因素检测，强化公共卫生服务能力 |  | 1台 |  |
| 18 | 大气采样器 | 适用于环境大气、无组织废气中气态污染物常规监测或大气应急监测采样。 量程范围：（100~ 1500） mL/min 示值误差：不超过±2.5% 流量重复性：≤2% 流量稳定性：≤5%/h； 调节分辨率：100 mL/min 计时误差：不超过±0.2% 噪音：≤60dB 采样时长：(0 ~ 999)min 工作定时：(1 ~ 999) min 待机间隔：(1 ~ 999)min 定时启动：00：00 ~ 23：59 工作温度：（-10 ~ +50）℃ | 用于职业卫生工作场所危害因素检测，强化公共卫生服务能力 |  | 6台 |  |

二、质量要求

符合国家质量管理要求。

三、报价方式及时间要求

于2020年12月2日下午5点前，响应机构应将报价报送至我中心。可采用书面送达，也可采用电子邮件送达。

地址：成都市新津区五津街道五津北路121号

联系人：谭媛

邮箱：cdsxjqjkzx@163.com

联系电话：028-82518263,13982294979

成都市新津区疾病预防控制中心

2020年11月30日