成都市新津区疾病预防控制中心检验科设备

采购项目询价公告

一、采购项目基本情况

（一）采购单位：成都市新津区疾病预防控制中心

（二）项目名称：成都市新津区疾病预防控制中心检验科设备采购项目

（三）采购方式：询价采购

（四）项目清单：

| 序号 | 产品名称 | 简要规格说明 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用冷藏箱 | 1、双开门带测试孔配双锁。配备≥8层可调节浸塑搁架。 2、有效容积≥1000L，净重≤160kg。外部尺寸（宽*深*高，mm）≤1300*900*2000；内部尺寸（宽*深*高，mm）≥1000*600*1200。箱体内没有外露风扇。 3、箱内温度：2~8℃，控温精度≤0.15℃，温度均匀性≤±1℃，温度波动性≤2℃。LED显示温湿度同时显示。提供专业认证机构的检测报告。 4、发泡层：LBA发泡保温，发泡层厚度≤45mm，提供LBA发泡保温技术证书。 5、报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警，可以配远程报警。报警保护功能：断电报警、高低温报警、传感器故障报警、环温报警、开门报警。箱内配置风幕式设计，开门时气流阻隔外部热空气。减少正常使用时频繁报警，提供专业认证机构的检测报告。 6、冰箱生产厂家具备医疗器械生产许可，以及具备ISO9001 质量管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系、ISO14001环境管理体系认证和ISO13485 医疗器械质量管理体系认证、出具相关证书文件证明。 7、产品具备医疗器械注册证，产品具备中国质量中心CQC节能环保认证。质保最少2年。 | 台 | 3 |  |
| 2 | 医用低温箱（-20℃） | 1、立式，≥6层抽屉，箱壳内胆采用PCM钢板，可以配双锁。 2、外部尺寸（宽*深*高，mm）≤720*710*2000，内部尺寸（宽*深*高，mm）≥500*400*1200，有效容积≥290L，净重≤105KG。 3、温度范围：-20℃可以调节，控温调节精度≤0.15℃，箱内温度均匀性≤3.5℃，提供具备专业资质的实验室检测报告。 4、发泡层：LBA发泡保温技术，发泡层厚度≤90mm，出具LBA发泡剂保温认证证书。 5、报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警。可配无线监控，提供远程报警功能。报警功能：高低温报警、开门报警、断电报警、环温报警、传感器故障报警。保护功能：童锁保护、压机延时保护、压机高温保护、开机延时。 6、生产厂家具备医疗器械生产许可，以及具备ISO9001 质量管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系、ISO14001环境管理体系认证和ISO13485 医疗器械质量管理体系认证，出具证书文件证明。 7、产品具备医疗器械注册证。质保最少2年。 | 台 | 3 |  |

二、供应商资格要求符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定(一般项目)。

（一）具有独立承担民事责任的能力;

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

三、凡有意参加竞标者请提供下列报名资料以及询价采购报价函。

（一）营业执照复印件加盖投标人鲜章；

（二）法人身份证明和法人身份证复印件加盖鲜章(法人参加)；

（三）法人授权委托书原件、法人代表和授权委托人身份证复印件盖投标人鲜章(授权代表参加);

（四）本次项目报名单位必须达到3家及以上方可开标。

注：以上资料的复印件加盖供应商鲜章在报名时提供(原件备查)，未提供或提供不全的潜在供应商将被拒绝报名。报名时提供资料的真实性由投标人自行负责。

- 供货时间

合同签订后15日内。

五、报价方式及时间要求

2024年7月18日下午18点前，响应机构应将报价报送至我中心。逾期送达、密封和标注错误的投标文件，采购人恕不接收。

地址：新津区五津街道五津北路121号

联系人：杨老师

邮箱：153665083@qq.com

联系电话：82514120

成都市新津区疾病预防控制中心

2024年7月15日