成都市新津区疾病预防控制中心

关于流式细胞仪采购项目的询价函

为满足艾滋病患者CD4细胞数量检测工作要求，成都市新津区疾病预防控制中心拟对检测所使用的仪器进行公开询价。具体信息如下：

一、项目名称

成都市新津区疾病预防控制中心流式细胞仪采购项目

二、设备参数

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流式细胞仪（含前处理设备） | 1套 | ★1.激光器： 配置488 nm蓝色固态激光器，635 nm红色固态激光器，405nm紫色固态激光器。具备TEC温控系统，保证光路稳定可靠 ▲2.激光器功率：635nm（80mW）、488nm（50mW）、405nm（100mW） ★3.光路设计：封闭化光路设计，光纤传导 ▲4.升级功能：具备原机升级功能，可升级到带证四激光二十一色 ▲5.荧光通道：15色荧光检测通道 ★6.检测器：采用光电转换效率更高的APD检测器 7.荧光灵敏度：FITC≤ 80 MESF，PE≤ 50 MESF，APC≤ 30 MESF 8.仪器分辨率：CV≤2% 9.检测颗粒直径:0.2-50μm ▲10.液流系统：采用柱塞泵连续上样 ★11.绝对计数方法: 体积法绝对计数，同时兼容微球法 12.检测速度：≥35000 events/s ▲13.室间质评：2024年国家卫健委临检中心室间质评独立分组（需提供网站分组截屏） ▲14.认证证书：同时拥有NMPA、CE认证及ISO质量认证 15.进样速度：低速：15μL/min；中速：30μL/min；高速1：60μL/min；5μL/min-120μL/min五档连续可调 ▲16.仪器携带污染率: 自带冲洗拭子，吸样时自动冲洗吸样针内外壁，以确保携带污染率≤0.1% ★17.上样形式：支持多种上样方式，至少包括标准流式管、多种规格EP管等上样形式，可选配外置式40转盘或96孔板自动上样器（40转盘和96孔板必须可以兼容）,并自带单管混匀功能 18.维护方式：启动初始化、开机清洗、实验间清洗、关机清洗、排气泡，月清洗等自动化维护程序 19.软 件：中英文界面，支持数据采集和分析同时操作 20.文件格式：支持多格式，至少包括FCS3.1、FCS3.0和FCS2.0等格式文件 21.荧光补偿：支持多种补偿方式，至少包括在线补偿、脱机补偿、快速补偿、 自动补偿等补偿方式 22.项目模板：支持项目模板功能，采集条件/荧光补偿信息一键调用等 23.工作站：电脑/CPUI5/≥内存16G/硬盘1T/显示器≥27英寸 ▲24.样本通道：最大支持96个样本同时上机 25.样本管类型：兼容3ml、5ml采血管（原始管带盖上机） 26.样本类型：支持全血、血清、血浆等样本类型 27.混匀方式：具有整板混匀功能 28.移液范围：5-1000μl 29.移液精度：±1ul（10μl）；±5μl（100μl）；±10μl（1000μl） 30.移液重复性：CV< 5%（10μl）；CV< 2%（100μl）；CV<1%（1000μl） ▲31.移液通道：≥4通道 ▲32.液面探测：每个加样通道均具备液面探测功能，具有凝块检测、液量检测的报警功能等（需提供官方彩页或技术白皮书加盖生产厂商公章） ▲33.离心机：内置离心机，具有离心功能，转速50-3000rpm，可调转速（需提供官方彩页、 设备内部配件照片或技术白皮书加盖生产厂商公章） 34.振荡孵育模块：恒温振荡孵育；适配96孔深孔板、40管流式管载架，整板振荡混匀 ▲35.梯度稀释载架：承载≥16个EP管的载架（需提供官方彩页、 设备内部配件照片或技术白皮书加盖生产厂商公章） ▲36.试剂位：试剂位≥10个，采用避光且恒温2-8℃ 37.反应板位：≥1块反应板位，支持40孔流式管载架、96孔深孔板 ★38.进样功能：前处理仪器连接流式细胞仪后，可以将加在96孔深孔板、40孔流式管的样本进行项目所需前处理后，自动送样到流式细胞仪。 ▲39.生物安全：紫外灯+HEAP高效过滤网（需提供官方彩页或技术白皮书加盖生产厂商公章） ★40.须提供该设备医疗器械注册证。 |
| 报价金额：总价 元 （大写： ） |  |  |  |

三、报价要求

1.报价应包括仪器型号及品牌，并提供单位的经营资质证明（需加盖鲜章）；

2.报价应是最终用户验收合格后的总价，包括运输、税费和该项目有关的其它费用；

3.“报价表”需加盖公司鲜章。

四、资质要求

4.具有独立承担民事责任的能力；

5.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

6.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

7.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

8.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

9.法律、行政法规规定的其他条件；

10.具有医疗器械经营许可证。

五、报价方式及时间要求

响应机构于2026年1月6日 12：00点前，将报价及资质证明文件报送至指定电子邮箱。

联系人：张老师；联系电话：82514120；邮箱：1052177381@qq.com。

成都市新津区疾病预防控制中心

2026年1月4日