成都市新津区疾病预防控制中心

关于医用洁净工作台设备的询价公告

因工作需求，成都市新津区疾病预防控制中心拟采购三台医用洁净工作台，现对设备进行公开询价：

一、询价项目

医用洁净工作台设备。

- 二、采购需求

见附件2。

三、供应商资格

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.必须具备相应的经营资质，能够提供符合国家质量标准的合格产品；

四、报价材料

1.报价表（附件1）；

2.有效的独立法人的营业执照(三证合一)复印件加盖鲜章；

3.如法定代表人参加询价，递交单位介绍信、法定代表人身份证；如为授权代表参与询价，递交法人授权委托书（格式自拟）、授权代表身份证；

4.产品详细技术参数+配置清单；

5.提供基础参数应答表（符合附件2要求）加盖鲜章；

6.产品客户名单(格式自理)；

7.产品为医疗器械需提供医疗器械注册证或备案信息等;

8.提供承诺书原件加盖鲜章，承诺来往所有资料皆为原件复印件且真实有效。

五、资料提交要求

1.请按照上述要求准备资料，打印后加盖本单位公章，扫描发送至邮箱: 811131522@qq.com；

2.递交截止时间: 2026年9月15日17：00  (未在规定时间内发送视为无效)；

3.联系人及咨询电话：陈老师：15198083660

- 六、注意事项

1.本次为线上询价，递交时间截止后，报价资料不规范将视为无效报价；

2.所有材料加盖公章，未加盖公章视为无效；

3.参与本次询价活动的供应商，本中心不作任何承诺、不支付任何相关费用;

4.本次询价不作采购承诺，请严格按照以上要求提供资料。

5.所有参加本次询价的供应商均默认同意以上所有条款。

成都市新津区疾病预防控制中心

2026年9月9日

附件1

成都市新津区疾病预防控制中心

设备询价报价单

| 公司名称（公章） |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授权报价人 |  | 联系电话 |  |  | 公司地址 |  |  |
| 名称 | 规格型号 |  | 数量 | 单位 | 报价（单价：元） | 总价（元） | 备注 |
| 医用洁净工作台 |  |  | 3 | 台 |  |  |  |
| 报价公司授权代表人或法人签名 | 本公司承诺将按照XXX项目询价需求进行报价。 签字： 时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 填报须知 | 1.以上内容必须全部填写完整，公司名字填全称，否则视为报价无效。 2.报价单因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商公司负责。 3.本次报价为一次性报价，供应商应一次性报出不得更改的价格，如有疑问提前电话咨询。 |  |  |  |  |  |  |

附件2

成都市新津区疾病预防控制中心设备询价基础要求

医用洁净工作台

1、双人，单面操作，垂直层流；

2、前窗玻璃最大开口高度：≥400mm；

3、前窗玻璃开口安全操作高度：200-350mm；

4、工作台到地面高度：≥750mm；

5、紫外灯开启延时可调15秒以上，具有定时功能；

6、过滤效率:过滤器均采用无隔板高效过滤器，对直径0.3μm颗粒过滤效率为99.995%；

7、标配控制面板，内容显示清晰；

8、有压力和风速单位转换功能，方便切换；

9、有完善的报警系统；

10、售后质保期不低于一年，生产厂家在成都市范围内有售后团队，设备使用有效期期间工程师上门维护免费；

11、产品须提供中华人民共和国医疗器械生产许可证或生产备案凭证。

12、现场安装条件：需要过两道门，每道门宽度0.7m，两道门之间距离1.5m。两台设备安装条件相同。

13、设备安装后需要中标供应商进行计量校准，并提供计量校准报告。